附件1：肝功能剪切波量化检测仪技术参数

设备技术参数及相关要求

一、技术参数及性能要求：

1、一般要求 1.1 原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏和脾脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值； 1.2 设备形式：专用可移动一体化单元车； 1.3 探头组成方式：影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心； ▲1.4 探头剪切波触动方式：脚踏开关触发探头剪切波发射。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 2、主机 2.1 控制平台：高速处理及控制平台； ▲2.2 显示器：≥19英寸高分辨率宽屏液晶显示器；分辨率：≥1440*900；（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 2.3 自由臂：支持自由臂可调节的维度≥2个，包含左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º； 2.4 信号端口：USB≥4个，网口，脚踏开关接口； 2.5 DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输； 2.6 纤维扫描探头接口：1个； ★2.7 影像引导探头接口支持3个，非扩展接口；（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 2.8 专用人机交互控制面板 用于人机交互功能操作，人性化功能分区； 2.9 影像引导功能：全数字彩超影像模块； 2.10 纤维扫描功能：数字化肝纤维诊断模块； 2.11 穿刺引导：支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能； 2.12 内存大容量：内存≥4G； 2.13 存储容量：≥1T。 3、系统软件 3.1 超声诊断系统功能：超声诊断统软件； ★3.2 二维影像功能：二维超声影像功能评估肝脏和脾脏组织形态变化；可用于人体腹部超声诊断；（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 3.3 图像放大功能：可局部放大； 3.4 回放文件播放：具有回放文件播放功能； 3.5 显示模式：A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CFM； 3.6 A模式实时显示：具备A模式，支持实时超声信号振幅显示； 3.7 打印功能：黑白和彩色打印机快速打印。 4、影像探头（供二维影像检查） 4.1 影像探头数量：1个 4.2 影像探头类型：腹部影像探头 4.3 声工作频率：2.0MHz--5.0MHz 4.4 检测深度：3.5MHz：≥140mm 5、纤维扫描探头： ▲5.1 融合超声波及剪切波一体化探头，数量1个，适用于全体型人群的纤维化探头，即无需为适应不同体型而更换探头；（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 5.2 单一纤维化探头超声波频率：需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz； ▲5.3 探头前端为圆形，直径≤8mm，中心频率：2.5MHz ；（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 5.4 探头频率自适应调节：自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率； 5.5 剪切波频率：50Hz。 6、硬度测量 6.1 单一纤维化探头测量深度范围：15mm-85mm； ▲6.2 单一纤维化探头硬度最大检测值：不低于80kPa；（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 6.3 单一纤维化探头硬度最小检测值：不高于1kPa； 6.4 硬度测量误差：≤±0.5kPa。 7、脂肪衰减参数测量 ▲7.1 脂肪衰减参数检测范围：90dB/m-450dB/m ，测量误差≤±5dB/m。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网功能截图、使用说明书、国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等复印件并加盖公章） 8、纤维扫描功能 8.1 肝脏定位：超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳 位置 8.2 取样点定位：B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置； 8.3 肝脏自动识别功能：通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤 维扫描探头定位； ▲8.4 压力过载保护功能：压力指示窗口实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动 保护功能，压力过载时自动提示并停止检测。 8.5 量化分析：软件自动分析测量结果。 8.6 显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等 ★9、产品设计使用寿命≥6年（提供使用说明书或机身铭牌佐证）

★二、售后要求：

1.仪器自验收之日起免费质保期≥2年。质保期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2.在质保期内若出现故障必须在接报修通知后12小时内到达现场处理，24 小时内修复，如确因客观原因超过48小时无法修复的，须提供备用机保障工作正常进行。

★三、配置清单

1.设备主机 1台 2.纤维扫描探头 1个 3.影像引导探头 1个